## общая заявка
Приложение 1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Пластины для стерильного соединения трубок TSCD к аппарату TSCD и TSCD II | Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Пластины «TSCD» являются расходным материалом к аппарату TSCD®-II для запаивания магистралей пластикатных контейнеров, предназначены для автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок. Система может использоваться, как для соединения двух пустых трубок, так и трубок, наполненных кровью или лекарственным раствором. | шт | 6020 | 1970 | 11859400 | DDP пункт назначения | март-700 штук, апрель- 700 штук, май-700 штук, июнь- 700 штук, июль- 700штук, август- 700 штук, сентябрь- 700 штук, октябрь-700 штук, ноябрь- 420 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
2 | Системы полимерные с магистралями одинарные с добавочным раствором для тромбоцитов Добавочный раствор SSP+300мл | Пластиковый контейнер с раствором SSP+300мл Трубка соединения -люер с встроенной заглушкой - отламывателем. Трубка для стерильной стыковки. Прозрачный, плотный упаковочный пакет и защита от прямого воздействия света. Системы полимерные с магистралями одинарные с добавочным раствором для тромбоцитов Добавочный раствор SSP+300мл. | фл | 440 | 10455 | 4600200 | DDP пункт назначения | март -100 флакон, апрель- 100 флакон, май-100 флакон, июнь - 140 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
3 | Система контейнеров и фильтров четырех-контейнерные 600/600/600/600 со встроенным фильтром, типа «Composelect» для удаления лейкоцитов из цельной крови, с антикоагулянтом CPD/PAGGS-M, иглой размером 16 G, мешком для отбора проб, адаптером Composampler для вакуумных пробирок и протектором иглы для венепункции. Конфигурация контейнеров T&T, с обводной магистралью. | Система состоит из: четырех контейнеров объемами 600/600/600/600 со встроенным фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови; с антикоагулянтом CPD (63ml); ресуспендирующим раствором PAGGS-M(100ml); иглы размером 16G; мешка для отбора проб (Bactivam), адаптера Composampler для вакуумных пробирок (Vacuvam) и протектера иглы для венепункции (Secuvam). Стерильная однократного применения. Конфигурация контейнеров T&T. Предназначен для получения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси и лейкофильтрованной плазмы. Срок хранения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси до 49 суток. Счетверенные контейнера: Контейнеры изготовлены из ПВХ, округлой формы, что позволяет получение высокого выхода компонентов крови при центрифугировании, с боковой прорезью для опытной трубки и с прорезью для подвешивания в автоматических фракционаторах. Каждый контейнер имеет 2 трансфузионных порта для спайк-соединения. Контейнер для сбора цельной крови объем – 600мл, контейнер для хранения эритроцитов – 600мл, контейнер с PAGGS-M - 600мл, контейнер для хранения плазмы - 600мл. Мягкие, гибкие магистрали из ПВХ, противостоящие перекручиванию. Длина донорской магистрали – 1000мм±100мм. Пластифицированная этикетка из ПВХ/Баркод соответствует ISBT128B, защищенная от внешних воздействий и с возможностью нанесения надписи, размер 104х100мм. Содержит DENP. Не содержит латекс. Закрытая система стерильная, апирогенная, однократного применения, стерилизована паром. Система оснащена мешком для отбора проб (Bactivam) – 50мл, адаптером Composampler для вакуумных пробирок (Vacuvam) и протектером иглы для венепункции (Secuvam). Лейкоцитарный фильтр: Один лейкоцитарный фильтр для цельной крови. Фильтрующий материал - нетканое полиэфирное волокно, созданное по технологии аэродинамического распыления расплава, с неионогенным покрытием поверхности волокна с формированием микрофибр. Электро-нейтральный материал с высокой биосовместимостью. Поверхность фильтра изготовлена из антистатических материалов. Не требует предварительного смачивания мембраны физиологическим раствором. Без ограничения гематокрита фильтруемой крови. Удаление лейкоцитов на 99,99%. Остаточное количество лейкоцитов в дозе эритроцитов менее 0,1х106. Остаточное количество лейкоцитов в дозе плазмы менее 0,1х105. Постфильтрационное число эритроцитов 90%. Удаление нитей фибрина и микроагрегатов (более 4 мкм) 100%. Не активирует противовоспалительные цитокины: интерлейкин-1β(IL-1β), туморонекротический фактор(TNFα). Механизм фильтрации: механический, адгезивный. Время фильтрации менее 20 минут. Оболочка фильтров мягкая и прозрачная, которая позволяет визуально контролировать процесс фильтрации и степень опорожнения фильтра от крови после окончания процедуры ее фильтрации, а также снижается вероятность поломки во время центрифугирования, транспортировки или хранения. Устойчивая и быстрая фильтрация. Игла: Трехсторонняя, коническая игла 16G с силиконизированной, сверхтонкой стенкой и острой иглой для плавного безболезненного прокола и высокой скорости потока крови. С черной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза иглы и того, что колпачок не снимался ранее. Игла защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком и протектором безопасности (Secuvam). Количество фильтруемых доз: одна. Срок хранения отфильтрованной эритроцитной взвеси до 49 дней. Каждая система упаковывается в индивидуальную прозрачную полиэтиленовую упаковку. | шт | 1000 | 12500 | 12500000 | DDP пункт назначения | март -500 штук, апрель-500 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
4 | Система для пулирования ATSBC1ESB | Система для подключения к одному контейнеру с фильтром ATSBC Для «последовательного» пулирования Контейнер для хранения тромбоцитов ELX (1300 мл) Контейнер для воздуха/отбора проб с иглой (200 мл) | шт | 50 | 13100 | 655000 | DDP пункт назначения | май- 50 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
5 | Контейнер полимерный для крови и её компонентов пятикамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «SAGM» и двумя лейкоцитарными фильтрами. | Контейнер состоит из пяти емкостей 600/500/500/500/500 мл, соединённых между собой трубками ПВХ. Основная емкость с раствором гемоконсерванта CPD вместимостью не менее 600 мл, адптированная для применения на автоматических плазмаэкстракторах, емкости с ресуспендирующим раствором SAGM вместимостью не менее 400 мл, пустых емкостей вместимостью не менее 400 мл. Для проведения венепункции используется игла размером 16G, поверхность которой обработана силиконом (для безболезненной венепункции), а остриё имеет трёхгранную заточку. На головке иглы имеется метка (либо грань) с целью определения среза иглы. Для защиты персонала от иглы (после донации) в конструкции Контейнера предусмотрен протектор. Для взятия крови на анализ предусмотрен дополнительный мешок с адаптером, который подходит для всех видов вакуумных пробирок. В изделии имеется фильтр для получения лейкофильтрованных эритроцитов и фильтр для получения лейкофильтрованной плазмы. Получаемые компоненты: лейкофильтрованная плазма, лейко-тромбоцитарный слой, лейкофильтрованная эритроцитная взвесь. Стерильный, однократного применения. | шт | 250 | 14910 | 3727500 | DDP пункт назначения | май -250 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
6 | Диагностикум бруцеллезный антигенный для реакции агглютинации, жидкий 4*15 мл | Диагностикум предназначен для выявления специфических антител в сыворотке больных, переболевших, и вакцинированных против бруцеллеза людей и животных. Применяется для постановки пластинчатой реакции агглютинации и реакции агглютинации объемным методом. Препарат представляет собой гомогенную взвесь синего цвета, состоя-щую из убитых нагреванием бруцелл в 6%-ном растворе натрия хлорида. При хранении на дне образуется осадок, при встряхивании – гомогенная взвесь без посторонних примесей и хлопьев. Консервант – фенол, 0,5%. Диагностикум выпускается во флаконах по 4* 15 мл. В одной коробке со-держится 4 флакона. Диагностикум предназначен для выявления специфических антител к бруцеллезному микробу в сыворотках крови больных, вакцинированных и переболевших бруцеллезом людей и животных. Диагностикум предназначен для качественного определения антител к бруцеллезному микробу путем проведения пластинчатой реакции агглю-тинации (реакция Хеддльсона) и для количественного определения анти-тел к бруцеллезному микробу реакции агглютинации объемным методом (реакция Райта). Анализируемым образцом является сыворотка крови больных, вакци-нированных и переболевших бруцеллезом людей и животных. Процедуру забора образцов, постановки анализа и интерпретации ре-зультатов осуществляет подготовленный медицинский специалист. Диа-гностикум используется для клинических и эпидемиологических лабора-торных исследований. | набор | 8 | 33800 | 270400 | DDP пункт назначения | март -2 набор, апрель-2 набор, май-2 набор, июнь-2 набор. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
7 | Контейнер (мешок) для тромбоцитов с возможностью неинвазионного измерения рН 1000 в тромбоконцентрате №20 | Контейнер (мешок) для тромбоцитов с возможностью неинвазионного измерения рН 1000 в тромбоконцентрате №20. Мешки для исследования бактериальной контаминации тромбоцитов, совместимоые с прибором рН 1000 упаковка 20 штук. | уп | 1 | 315000 | 315000 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
8 | Азопирам | Азопирам скрытая кровь представляет собой набор реагентов, позволяющий контролировать качество очистки изделий медицинского назначения непосредственно перед стерилизацией. Сфера применения: Набор реагентов необходим для обнаружения веществ – отбеливателей, остатков крови, окислителя, следов ржавчины, различных кислот на поверхности изделий медицинского назначения. Такими наборами пользуются в любых лечебно-профилактических учреждениях, также реактивы востребованы в сфере дезинфекции и на санитарно-эпидемиологических станциях. В состав реактива входят растворенный в изопропиловом спирте стабилизатор амидопирин и анилин солянокислый. Азопирам скрытая кровь рассчитан на приготовление рабочих реактивов объёмом 200 мл. Азопирам на 1000 тестов для определения предстерилизационной очистки. | уп | 4 | 8050 | 32200 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка, апрель -1 упаковка, май - 1упаковка, 1- июнь. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
9 | Фенолфталеин 1%-30,0 | Раствор 1%-30,0 для определения предстерилизационной очистки ( моющие средства ) | фл | 4 | 300 | 1200 | DDP пункт назначения | март -1 флакон , апрель -1 флакон , май - 1 флакон , июнь -1 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
10 | Туба с микрокюветами к фотометру уровня гемоглобина в крови 4*25 | Туба с микрокюветами к фотометру уровня гемоглобина в крови 4*25 свободного гемоглобулина | уп | 1 | 394318 | 394318 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Расходные материалы для Аппарат Cobas s 201 |  |  |  |  | 0
11 | Одноразовые наконечники для Hamilton Star Tip-High Vol. CORE TIPS with Filter, 1ml, Set of 3840 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Одноразовые наконечники для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 в одной упаковке 3840 штук. Область назначения: лабораторная диагностика для трансмиссивных инфекции. | уп | 3 | 566111 | 1698333 | DDP пункт назначения | апрель -1 упаковка, июнь- 1упаковка, сентябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
12 | Набор одноразовых специальных пробирок SPU 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Набор одноразовых специальных пробирок SPU 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201». Набор одноразовых пробирок для полностью автоматизированной подготовки образцов для системы Cobas s 201. Область назначения: лабораторная диагностика для трансмиссивных инфекции. | уп | 10 | 411676 | 4116760 | DDP пункт назначения | март -2 упаковка, май -2 упаковка, июль- 2 упаковка,сентябрь -2 упаковка, ноябрь - 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
13 | Набор одноразовых специальных пробирок S -Tubes 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Набор одноразовых специальных пробирок S-Tubes 12*24 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201». Область назначения: лабораторная диагностика для трансмиссивных инфекции. | уп | 10 | 55424 | 554240 | DDP пункт назначения | март -2 упаковка, май -2 упаковка, июль- 2 упаковка, сентябрь -2 упаковка, ноябрь - 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
14 | Набор одноразовых специальных наконечников Tip-K 12*36 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Набор одноразовых специальных наконечников Tip-K 12*36 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201». Область назначения: лабораторная диагностика для трансмиссивных инфекции. | уп | 8 | 58628 | 469024 | DDP пункт назначения | май -2 упаковка, июль- 2 упаковка, сентябрь -2 упаковка, ноябрь - 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
15 | Набор одноразовых специальных пробирок Tube-K 12*96 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Набор одноразовых специальных пробирок Tube-K 12*96 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201». Область назначения: лабораторная диагностика для трансмиссивных инфекции. | уп | 3 | 213087 | 639261 | DDP пункт назначения | июль- 1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь - 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
16 | Промывочный реагент Cobas TaqScreen для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 5,1л | Промывочный реагент Cobas TaqScreen для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 5,1л» (Пластиковая бутылка объемом 5100 мл). Область назначения: лабораторная диагностика для трансмиссивных инфекции. | фл | 27 | 36979 | 998433 | DDP пункт назначения | март -5 флакон , май -5 флакон , июль - 5 флакон , сентябрь -5 флакон , ноябрь - 7 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
17 | Набор контролей Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 контроль | Набор контролей Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 контроль». Контроли предназначены оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений при качественном мультиплексном одновременном определении РНК ВИЧ-1 группы M, РНК ВИЧ-1 группы O, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ. 4 флакона по 1.6 мл контролей включают: мультиположительный контроль с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-1 группы М, ДНК ВГВ, РНК ВГС; положительный контроль ВИЧ-1 группы О с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-1 группы O; положительный контроль ВИЧ-2 с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-2; отрицательный контроль. Контроли содержат негативную человеческую плазму, нереактивную при исследовании лицензированными FDA методами на антитела к ВГС, антитела к ВИЧ-1/2, HBsAg, HBcAg и p24 Ag ВИЧ и на РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ при исследовании методами ПЦР, консервант ProClin® 300. | набор | 25 | 407320 | 10183000 | DDP пункт назначения | апрель -3 набор, май -3 набор, июнь - 3 набор, июль - 3 набор, август - 3 набор, сентябрь -3 набор, октябрь -3 набор, ноябрь - 4 набор. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
18 | Мультиплексный тест Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 96 | Мультиплексный тест Cobas TaqScreen MPX, версия 2.0 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 96». Тест служит для прямого мультиплексного качественного одновременного обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы M, РНК ВИЧ-1 группы O, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека in vitro методом полимеразно-цепной реакции. Данный тест предназначен для скрининга образцов плазмы от индивидуальных доноров, включая доноров цельной крови, компонентов крови, плазмы и других живых доноров. При донации цельной крови и компонентов крови образцы плазмы можно исследовать индивидуально или в пулах. При исследовании производится одновременное обнаружение и дифференциация ВИЧ, ВГС и ВГВ путем автоматизмрованного выделения нуклеиновых кислот и реал-тайм ПЦР. Набор состоит из магнитных стеклочастиц, лизирующего реагента, раствора протеиназы, буфера для элюции, мастер микс реагента, и внутреннего контроля для мониторинга рабочих характеристик метода при каждом индивидуальном тестировании, а также фермент AmpErase для снижения риска контаминации ранее амплифицированным материалом (ампликоном). | тест | 22 | 1478481 | 32526582 | DDP пункт назначения | апрель -3 тест, май -3 тест, июнь - 3 тест, июль - 2 тест, август - 3 тест, сентябрь -3 тест, октябрь -2 тест, ноябрь - 3 тест. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
19 | Архивные плашки Plate Deepwell 96 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Архивные плашки Plate Deepwell 96 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201». Расходный материал в виде глубоколучночного планшета предназначен для аликвот донорских образцов для долговременного хранения как архивных образцов | уп | 8 | 78703 | 629624 | DDP пункт назначения | май -2 упаковка, июль- 2 упаковка, сентябрь -2 упаковка, ноябрь - 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
20 | Крышки для архивных плашек Set of 50 для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201 | Одноразовые крышки для архивных плашек для системы Cobas s 201. Покровные маты предназначены для закрывания глубоколуночных планшетов. | уп | 2 | 88682 | 177364 | DDP пункт назначения | май -1 упаковка, июль- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Реагенты моноклональные антитела( цоликлоны) для определения группы крови |  |  |  |  | 0
21 | Цоликлон Анти А 10мл №1 | Прозрачная жидкость малинового или розового цвета. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 50 | 1460 | 73000 | DDP пункт назначения | март -10 флакон, май -10 флакон , июль - 10 флакон , сентябрь -10 флакон , ноябрь - 10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
22 | Цоликлон Анти В 10мл №1 | Прозрачная жидкость синего или голубого цвета. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 50 | 1460 | 73000 | DDP пункт назначения | март -10 флакон, май -10 флакон , июль - 10 флакон , сентябрь -10 флакон , ноябрь - 10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
23 | Цоликлон Келл 5 мл №1супер | Прозрачная бесцветная жидкость.Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 100 | 3500 | 350000 | DDP пункт назначения | март -20 флакон, май - 20 флакон , июль - 20 флакон , сентябрь -20 флакон, октябрь -20 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
24 | Цоликлон Анти Д 5мл №1 - супер | Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно- желтого цвета. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 100 | 1700 | 170000 | DDP пункт назначения | март -20 флакон, май - 20 флакон , июль - 20 флакон , сентябрь -20 флакон, октябрь -20 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
25 | Цоликлон Анти АВ 5мл№1 | Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 20 | 5900 | 118000 | DDP пункт назначения | май -10 флакон , сентябрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
26 | Цоликлон Анти Е 5мл №1 | Прозрачная бесцветная жидкость.Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 20 | 2700 | 54000 | DDP пункт назначения | май -10 флакон , сентябрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
27 | Цоликлон Анти е 5мл №1 | Прозрачная бесцветная жидкость.Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 20 | 14000 | 280000 | DDP пункт назначения | май -10 флакон , сентябрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
28 | Цоликлон Анти С 5мл №1 | Прозрачная бесцветная жидкость.Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 20 | 8100 | 162000 | DDP пункт назначения | май -10 флакон , сентябрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
29 | Цоликлон Анти с 5мл №1 | Прозрачная бесцветная жидкость.Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах. | фл | 20 | 3240 | 64800 | DDP пункт назначения | май -10 флакон , сентябрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| На аппарат портативный гемоглобинометр HemoCue "Hb 201+" |  |  |  |  | 0
30 | Микрокюветы | «Микрокюветы» предназначены для количественного определения гемоглобина в цельной крови с помощью анализатора гемоглобина HemoCue Hb 201 (система закрытого типа). Микрокюветы для определения гемоглобина HemoCue Hb 201+, 4*50шт/уп. | уп | 60 | 103023 | 6181380 | DDP пункт назначения | апрель-10 упаковка, май -10 упаковка, июнь -10 упаковка, июль- 10 упаковка, сентябрь -10 упаковка, ноябрь - 10 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Аппарат для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови ADAM-rWBC |  |  |  |  | 0
31 | Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови ADAM-rWBC | Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови ADAM-rWBC | уп | 6 | 717427 | 4304562 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка, апрель -1 упаковка май -1 упаковка, июнь -1 упаковка июль- 1 упаковка, сентябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Гематологические анализаторы автоматические HOSPITEX DIAGNOSTICS |  |  |  |  | 0
32 | Разбавитель для гематологических анализаторов (автоматических)20л HOSPITEX DIAGNOSTICS | Разбавитель для гематологических анализаторов (автоматических)20л HOSPITEX DIAGNOSTICS | фл | 5 | 54500 | 272500 | DDP пункт назначения | март -1 флакон, апрель -1 флакон, май -1 флакон, июнь -1 флакон, июль- 1 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
33 | Лизирующий раствор для гематологических анализаторов (автоматических)0,5л HOSPITEX DIAGNOSTICS | Лизирующий раствор для гематологических анализаторов (автоматических) 0,5л HOSPITEX DIAGNOSTICS | фл | 2 | 28800 | 57600 | DDP пункт назначения | апрель -1 флакон, июнь -1 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
34 | Контрольная кровь Para 12 Extend, Streck | Контрольная кровь Para 12 Extend, Streck | уп | 6 | 116000 | 696000 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка, апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка, июль- 1 упаковка, сентябрь -1упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
35 | Раствор для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов 5л (моющий раствор)HOSPITEX DIAGNOSTICS | Раствор для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов 5л (моющий раствор)HOSPITEX DIAGNOSTICS | фл | 2 | 44800 | 89600 | DDP пункт назначения | май -1 флакон, июнь -1 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
36 | Раствор для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов 0, 5л (очищающий раствор) HOSPITEX DIAGNOSTICS | Раствор для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов 0, 5л (очищающий раствор) HOSPITEX DIAGNOSTICS | фл | 2 | 12900 | 25800 | DDP пункт назначения | май -1 флакон, июнь -1 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
37 | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови 8 x 50 ml | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови 8 x 50 ml. | уп | 8 | 37800 | 302400 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка, апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -2 упаковка, июль- 1 упаковка, сентябрь -2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
38 | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови, 4*100 мл | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови, 4*100 мл | уп | 3 | 18300 | 54900 | DDP пункт назначения | апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
39 | Калибровочные растворы: Humatrol N 6x5 мл, | Калибровочные растворы: Humatrol N 6x5 мл, | уп | 3 | 84000 | 252000 | DDP пункт назначения | май -1 упаковка, июнь -1 упаковка , сентябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
40 | Калибровочные растворы: Humatrol P 6x5 мл | Калибровочные растворы: Humatrol P 6x5 мл | уп | 3 | 84000 | 252000 | DDP пункт назначения | май -1 упаковка, июнь -1 упаковка , сентябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
41 | Гидравлическая жидкость 500мл | Гидравлическая жидкость 500мл | фл | 4 | 49870 | 199480 | DDP пункт назначения | май -1 упаковка, июнь -2 упаковка , сентябрь -1упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Анализатор свертывания крови медицинский двухканальный Коагулометр Коа Тест-2 |  |  |  |  | 0
42 | Тест-система "Дефицитная плазма по VIII фактору (донорная)" (FactorVIIIDeficientPlasma (Congenital))10*1,0мл Фактор VIII донорная дефицитная плазма | Фактор-дефицитная плазма предназначена для количественного определения соответствующего фактора у пациентов с подозрением на наличие врожденного или приобретенного дефицита этого белка. Для количественного определения индивидуальных факторов свертывания одноэтапным методом требуется плазма, дефицитная пофактору, которй нужно измерить. Разбавленная плазма пациента смешивается с фактор-дефицитной плазмой и определяется время образования сгустка. Уровень коррекции времени образования сгустка в плазме пациента сравнивают с уровнем, обеспечиваемым референсным материалом, что дает возможность определить активность плазмы пациента в %. Определение дефицита факторов свертываемости можно проводить на любом анализаторе, который выполняет тест на АЧТВ. Реактивы 1. Фактор-дефицитная плазма. Получена из человеческой плазмы и содержит менее 1% активности фактора. 2. Другие компоненты набора. Каждый комплект содержит руководство пользователя. Хранение и стабильность 1. Фактор-дефицитная плазма Запечатанные флаконы устойчивы до указанной даты окончания срока действия, при условиях хранения, указанных на упаковке. После того, как реактив был разведен, он устойчив в течение 8 часов при температуре хранения 2÷60C. Лиофилизированный продукт должен выглядеть как сухой, окрашенный в желтоватый цвет плотный конгломерат. Любое отклонение от этого описания может говорить о плохом качестве продукта. | уп | 1 | 77600 | 77600 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
43 | Контроль качества норма (RoutineControl N). | Norma-Trol, Ab-Trol 2 и Ab-Trol 3 – контроли качества с нормальным, умеренно увеличенным и заметно увеличенным временем АЧТВ и ПВ. Их также можно использовать для определения количества фибриногена, ТВ и AT-III. Контроли приготовлены из нормальной человеческой плазмы. Hep-Trol разработан для контроля в тестах по определению гепарина хромогенным методом. Реактивы Лиофилизированная плазма. Каждый пузырек содержит 1.0мл (3.0мл для кат ном 5499) лиофилизированную человеческую плазму (сдобавлением буфера). Ab-Trol 2 и Ab-Trol 3 получены из адсорбционной человеческой плазмы. Norma-Trol 1 приготовлен из пула нормальной плазмы. Hep-Trol приготовлен из пула человеческой плазмы с добавлением натриевой соли гепарина для моделирования плазмы, полученной от пациентов, получающих гепариновую терапию. Другие компоненты набора. Каждый комплект содержит руководство пользователя. Хранение и стабильность Запечатанные флаконы устойчивы до указанной даты окончания срока действия, при условиях хранения, указанных на упаковке. Разведенные контроли устойчивы в течение 8 часов, при хранении в холодильнике (2÷60C). Держать их плотно закрытыми. | уп | 1 | 27600 | 27600 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
44 | Тест-система "Кальция хлорид для коагуолоrии" (CalciumChloride). | Реагент«Кальция хлорид для коагуляции» предназначен для использования совместно с набором реагентов. Фасовка (10 x 10,0 мл) Концентрация 0,025 М раствора хлорида кальция (жидкость | уп | 1 | 34400 | 34400 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
45 | Тест-система «Тромбопластин-L» Thromboplastin-L | ЖИДКИЙ Тромбопластин-L международный индекс чувствительности ~1.0-1.1 производится по оригинальной технологии Леона Поллера. Набор состоит из двух жидких компонентов: суспензии головного мозга кролика с фосфолипидами и 0,025 М кальция хлорида. Компоненты используются для приготовления рабочего раствора в соотношении 1:1. Установленные специфичные к различным анализаторам и методам исследования (включая мануальный метод) значения международный индекс чувствительности в диапазоне от 1,00 до 1,10. Низкая вариабельность международный индекс чувствительности между лотами (менее 2%). Высокая чувствительность к активности внешних факторов свертывания, а также отсутствие чувст-вительности к гепарину в дозе до 2 Ед/мл. Реагенты предназначены для проведения мониторинга непрямыми антикоагулянтами. Коэффициент вариации - CV ~ 2%. Возможность одновременного определения ПВ и расчетного фибриногена. Стабильность после вскрытия флакона 1 месяц, 10 дней после приготовления рабочего раствора при 2-8º С или 5 дней при хранении на борту анализатора (15-30º С). | уп | 1 | 18000 | 18000 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
46 | Тест-система "Определение фибриногена методом Клаусса 50" (ClaussFibrinogen 50). | Тест-системы предназначены для количественного определения фибриногена в цитратной плазме по методу Клаусса. Широкий выбор наборов и отдельных реагентов для работы на автоматических и полуавтоматических коагулометрах с различными методами детекции: оптические, оптико-механические и механические. Отличная линейность и коэффициент вариации (CV ~ 3%). Высокая стабильность приготовленного реагента 1 день при 15-30ºС, 7 дней при 2-8ºС, 30 дней при -20ºС.Фибриноген50 NIH/мл по Клауссу – для анализаторов Helena (5 x 4.0 мл) Тромбиновый реагент 50 NIH/мл (2 x 1.0 мл) Калибратор фибриногена (2 x 25.0 мл) Буфер Оуренса | уп | 1 | 88400 | 88400 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
47 | Тестовый реагент "Буфер Оуренса" (OwrensBuffer). Тромбиновое время | Буфер Оуренса10*25,0 мл | уп | 1 | 26500 | 26500 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
48 | Кювета измерительная (400/уп. + карта параметров) | Кювета измерительная (400/уп. + карта параметров) Описание изделия: Кювета измерительная для полуавтоматического анализатора свертывания крови КоаТест-2 Габаритные размеры кюветы: высота (25-0,2) мм, диаметр кюветы (11-0,1) мм диаметр посадочной кюветы (8-0,1) мм Объем пробы - 50 мкл Количество в упаковке: 200 шт. | уп | 1 | 65000 | 65000 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| I.Реактивы для ИФА |  |  |  |  | 0
49 | D-0556 Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 3) | D-0556 Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 3) Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл 12x8 | набор | 3 | 111020 | 333060 | DDP пункт назначения | октябрь-1 набор, ноябрь -1 набор , декабрь -1набор. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
50 | D-0558 Вектогеп В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 1) | D-0558 Вектогеп В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 1)Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg. Одностадийная постановка.Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл 6x8 | набор | 3 | 159900 | 479700 | DDP пункт назначения | октябрь-1 набор, ноябрь -1 набор , декабрь -1набор. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
51 | D-0772 Бест анти-ВГС (комплект 2) | D-0772 Бест анти-ВГС (комплект 2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. 12x8 | набор | 1 | 111020 | 111020 | DDP пункт назначения | ноябрь-1 набор. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
52 | D-0776 "Бест анти-ВГС-подтверждающий тест | D-0776 Бест анти-ВГС-подтверждающий тест Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. 12x4 | набор | 1 | 149240 | 149240 | DDP пункт назначения | ноябрь-1 набор. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| ID- карты для проведения иммуногематологического исследования по гелевой технологии |  |  |  |  | 0
53 | Карты для прямого антиглобулинового теста ID Anti lgG1/ lgG3 DAT1*12 | Карты для прямого антиглобулинового теста ID Anti lgG1/ lgG3 DAT1*12 | уп | 5 | 52200 | 261000 | DDP пункт назначения | июнь -2 упаковка , сентябрь -2 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Анализатор для автоматизации иммуногематологического тестирования образцов крови человека ORTHO VISION |  |  |  |  | 0
54 | Кассеты BioVue полиспецифические (AHG Polyspecific) (400шт).(кат.ном.707300) | Кассеты полиспецифические используются для прямой и непрямой пробы Кумбса (скрининг антиэритроцитарных антител), идентификации антиэритроцитарных антител, пробы на совместимость и аутоконтроля. | уп | 5 | 800294 | 4001470 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка ,сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
55 | Кассеты BioVue с анти-человеческим глобулином (400шт).(кат.ном.707400) | Кассеты с анти-человеческим глобулином используются для прямой и непрямой пробы Кумбса (скрининг антиэритроцитарных антител), идентификации антиэритроцитарных антител, пробы на совместимость и аутоконтроля. | уп | 2 | 939575 | 1879150 | DDP пункт назначения | апрель -1 упаковка, июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
56 | Кассеты BioVue для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (400шт)(кат ном 707100) | Кассеты предназначены для определения группы крови и резус фактора прямым и перекрестным методом и проведения контроля. | уп | 7 | 628100 | 4396700 | DDP пункт назначения | апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка , июль -1 упаковка, август-1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
57 | Кассеты BioVue для определения группы крови прямой реакцией и резус фактора (100шт).(кат.ном.707135) | Кассеты для определения группы крови прямым методом и резус фактора | уп | 9 | 277420 | 2496780 | DDP пункт назначения | апрель -2 упаковка, май -2 упаковка, июнь -1 упаковка , июль -2 упаковка, сентябрь -1упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
58 | Кассеты BioVue для определения Келл и фенотипа (400шт).(кат.ном.707280) | Кассеты предназначены для определения антигенов системы Rh и Kell | уп | 7 | 1235806 | 8650642 | DDP пункт назначения | апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка , июль -1 упаковка, август-1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
59 | 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител Сюрджискрин.(3х10мл)(кат.номер719102) | Стандартные эритроциты для скрининга аллоиммунных антиэритроцитарных антител | уп | 22 | 35387 | 778514 | DDP пункт назначения | март - 3 упаковка , апрель -3 упаковка, май -3 упаковка, июнь -3 упаковка , июль -3 упаковка, август-3 упаковка, сентябрь -3 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
60 | 3%стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен 2(А1+В) (2х3мл).(кат.ном.707930) | Стандартные эритроциты для определения группы крови перекресным методом. | уп | 12 | 19925 | 239100 | DDP пункт назначения | март - 2 упаковка , апрель -2 упаковка, май -2 упаковка, июнь -2 упаковка , сентябрь -2 упаковка, ноябрь- 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
61 | Ortho Антисыворотка анти-Д Weak (кат.ном.6904493) | Необходима для обнаружения слабых (Dweak) и вариантных антигенов системы Резус | уп | 1 | 39735 | 39735 | DDP пункт назначения | июнь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
62 | Кассеты Bio Vue полиспецифические/нейтральные (100шт).(кат.ном 707355) | Кассеты полиспецифические/нейтральные предназначены для определения прямой и непрямой пробы Кумбса, качественного определения непредвиденных антител групп крови ферментными и неферментными методами. | уп | 3 | 247270 | 741810 | DDP пункт назначения | апрель -1 упаковка, июнь -1 упаковка , сентябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
63 | 3% Resolve A Red Cells Панель для идентификации антител (кат.ном.6901865) | Стандартные эритроциты для идентификации аллоиммунных антиэритроцитарных антител | уп | 4 | 206745 | 826980 | DDP пункт назначения | март - 1 упаковка , июнь -1 упаковка , сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
64 | 7%-й бычий сывороточный альбумин (BSA) ORTНO-12х5мл (кат.ном.6844285) | Необходим для ежедневного обслуживания. | уп | 10 | 55200 | 552000 | DDP пункт назначения | апрель -2 упаковка, май -2 упаковка, июнь -2 упаковка , сентябрь -2 упаковка, ноябрь- 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
65 | Набор для контроля качества ORTHO CONFIDENCE (4х6.5мл)(кат.ном.6842785) | Набор для проведения внутрилабораторного контроля качества используемых реагентов системы ORTHO BioVue | уп | 8 | 352000 | 2816000 | DDP пункт назначения | март - 1 упаковка , апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка , июль-1 упаковка, август - 1 упаковка сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
66 | Одноразовые штативы для разведения ORTНO VISION 180шт по 16 лунок (2880тес)(кат.ном.6904591) | Штативы для приготовления 3% взвеси стандартных эритроцитов донора крови для определения антигенов систем: АВО, Резус и Келл. Лотки для разбавления одноразовые | уп | 6 | 60810 | 364860 | DDP пункт назначения | июнь -2 упаковка , сентябрь -2 упаковка, ноябрь- 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Гелевые карты Акросс ДиаПро для автоматического иммуногемотологического анализатора ОКТО-М |  |  |  |  | 0
67 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ Совместимая с Across System к.н. 810201 | Карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). | шт | 2500 | 1370 | 3425000 | DDP пункт назначения | апрель -500 штук, май -500 штук, июнь -500 штук, август - 500 штук, ноябрь- 500 штук, | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
68 | Карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом, резус-фактора DVI+ и Келл 810205 | Карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом, резус-фактора и антигена Келл (K). Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI+, микропробирка Kell, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI+-Kell-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1) Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2) Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2) Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Kell должна содержать моноклональный реагент анти-K (IgM-антитела человека, клон MS-56) Микропробирка Ctl должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка) Микропробирки N должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B) | шт | 2000 | 3343 | 6686000 | DDP пункт назначения | май -500 штук, июль -500 штук, август - 500 штук, ноябрь- 500 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
69 | Гелевая карта Across для определения группы крови АВО прямым методом и резус-фактора DVI+ к.н. 810206 | Определение группы крови АВ0 прямым методом и резус-фактора DVI+ используется для обследования доноров, когда достаточно только прямого определения AB0, например, при повторных исследованиях и в целях экономии. Используемые анти-D антитела реагируют с вариантом DVI антигена – исследование 2-х образцов на карте. Должна содержать не менее 8 микропробирок | шт | 2200 | 1725 | 3795000 | DDP пункт назначения | апрель -500 штук, май -500 штук, июнь -500 штук, август - 500 штук, ноябрь- 200 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
70 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (lgG+ C3d ) к.н.810215 | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). | шт | 4000 | 1835 | 7340000 | DDP пункт назначения | апрель -500 штук, май -500 штук, июнь -500 штук, июль-500 штук, август - 500 штук, сентябрь- 500 штук, октябрь-500 шт, ноябрь- 500 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
71 | Гелевая карта Акросс для фенотипирования по системе Резус и определения Келл Совместимая с Across System к.н.810209 | Карта для определения антигенов Dvı+(RH1), C(RH2), E(RH3), c(RH4), e(RH5), Cw(RH8) и Kell(KEL1). Должна содержать не менее 8 микропробирок. Микропробирки гелевой карты Across для фенотипирования по системе Rh с Kell (K) обозначены на этикетке на передней стороне карты: - Микропробирка DVI+(RH1): моноклональный анти-D (человеческие IgG и IgM антитела, клоны RUM 1, P3X61, MS-26) - Микропробирка C(RH2): моноклональный анти-C (антитела IgM человека, MS-24) - Микропробирка E(RH3): моноклональный анти-E (антитела IgG человека, MS-258, MS-80) - Микропробирка c(RH4): моноклональный анти-C (антитела IgM человека, MS-33) - Микропробирка e(RH5): моноклональный анти-C (антитела IgM человека, клоны MS-16, MS-69) - Микропробирка Cw(RH8): моноклональный анти-Cw (антитела IgG человека, клон MS-110) - Микропробирка KELL(KEL1): моноклональный анти-Kell (антитела IgM человека, клон MS-56) - Микропробирка Ctl.: Отрицательный контрольный образец. | шт | 2500 | 2586 | 6465000 | DDP пункт назначения | апрель -500 штук, май -500 штук, июнь -500 штук, август - 500 штук, ноябрь- 500 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
72 | Карта гелевая "Across "для фенотипирования по системе Резус антигены С,с,Е,е 810210 | Карта для определения фенотипа по антигенам системы Резус: С, с, E, e. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c, микропробирка e (C-E-c-e ¦ C-E-c-e). Микропробирка C должна содержать моноклональный реагент анти-C (IgM-антитела человека, клон MS-24) Микропробирка E должна содержать моноклональный реагент анти-E (IgM-антитела человека, клоны MS-258, MS-80) Микропробирка c должна содержать моноклональный реагент анти-c (IgM-антитела человека, клон MS-33) Микропробирка e должна содержать моноклональный реагент анти-e (IgM-антитела человека, клоны MS-16, MS-69). Одна карта рассчитана на проведение не менее двух тестов. | шт | 2000 | 2896 | 5792000 | DDP пункт назначения | май -500 штук, июль -500 штук, август - 500 штук, ноябрь- 500 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
73 | Стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител (4*10мл)к.н.820105 | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. | уп | 40 | 51797 | 2071880 | DDP пункт назначения | март - 5 упаковка , апрель -5 упаковка, май -5 упаковка, июнь -5 упаковка, июль-5 упаковка, август - 5 упаковка, сентябрь -5 упаковка, ноябрь- 5 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
74 | стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител (2*10мл)А1 В для определения группы крови АВО перекрестным методом (к.н. 820101) | Стандартные эритроциты для определения группы крови АВО перекрестным методом . Набор из 2 флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы А1 В в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. | уп | 25 | 33391 | 834775 | DDP пункт назначения | март - 3 упаковка , апрель -3 упаковка, май -3 упаковка, июнь -3 упаковка , июль-3 упаковка, август -3 упаковка, сентябрь -3 упаковка, ноябрь- 4 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
75 | Гелевая карта Across для определения ауто- и аллоантител, нейтральный гель / AHG к.н.810218 | Определение ауто- и аллоантител, нейтральный гель / AHG - представляет собой комбинацию гелевых карт Across Gel Neutral и Across gel AHG (IgG+C3d). Должна содержать не менее 8 микропробирок. Используется вместе со стандартными эритроцитами для одновременного скрининга антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте и определения AB0 обратной реакцией и/или поиска антител при ферментной реакции | шт | 250 | 1797 | 449250 | DDP пункт назначения | апрель -50 штук, май -50 штук, июнь -50 штук, август - 50 штук, ноябрь- 50 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
76 | Стандартные эритроциты Акросс для идентификации антител (11* 5мл) к.н.820107 | Стандартные эритроциты Акросс для идентификации антител (11* 5мл) | уп | 4 | 158122 | 632488 | DDP пункт назначения | март - 1 упаковка , май -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
77 | Раствор низкой ионной силы "Across LISS" для приготовления суспензии эритроцитов при проведении иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации in vitro - 500 мл к.н.830500 | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. | фл | 12 | 80044 | 960528 | DDP пункт назначения | май -3 флакон , июнь -3 флакон , июль-3 флакон, ноябрь- 3 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
78 | Планшет для разведения (по 50 шт. в уп.) Одноразовые плашки к.н.999300 | Планшет для разведения (по 50 шт. в уп.) Одноразовые плашки | уп | 5 | 115165 | 575825 | DDP пункт назначения | сентябрь -2 упаковка, ноябрь- 3 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
79 | Раствор промывающий O Across, во флаконе 500 мл к.н. 830800 | Раствор промывающий O Across, во флаконе 500 мл | фл | 25 | 35198 | 879950 | DDP пункт назначения | май -5 флакон , июнь -5 флакон , июль-5 флакон,сентябрь - 5 флакон ноябрь- 5 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
80 | Контроль качества Across (4x6 мл)к.н. 820110 | Контроль качества Across (4x6 мл) | уп | 9 | 179676 | 1617084 | DDP пункт назначения | март - 1 упаковка , апрель - 1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка, июль - 1 упаковка, август- 1 упаковка, сентябрь -1упаковка, отябрь-1 упаковка, ноябрь- 1упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
81 | Р-р низкой ионной силы Акросс 100мл к.н. 830100 | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System | фл | 10 | 20248 | 202480 | DDP пункт назначения | май -2 флакон , июнь -3 флакон , июль-3 флакон, ноябрь- 2 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Биохиммический экспресс анализатор FUJI DRI-CHEM NX 500i |  |  |  |  | 0
82 | Аланин-аминотрансфераза. (глютамино-пировинограднокислая трансаминаза) | Слайды для определения аланин-аминотрансферазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом, для экспресс анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500i , установленным у заказчика.. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой . Упаковка не менее 24 шт | уп | 200 | 13611 | 2722200 | DDP пункт назначения | апрель - 30 упаковка, май -30 упаковка, июнь -30 упаковка, июль - 30 упаковка, август- 30 упаковка, сентябрь -30 упаковка, отябрь-20 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
83 | Общий Белок | Слайды для определения общего белка в сыворотке или плазме колориметрическим методом , для экспресс анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500i , установленным у заказчика.. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой . Упаковка не менее 24 шт | уп | 2 | 9857 | 19714 | DDP пункт назначения | март -1 упаковка, август- 1упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
84 | Наконечники | Одноразовые пластиковые наконечники для раскапывателя сыворотки или плазмы,для экспресс анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500i, установленного у заказчика. Количество в упаковке - не менее 576 шт | уп | 20 | 40843 | 816860 | DDP пункт назначения | март- 5 упаковка, апрель - 5 упаковка, май -5 упаковка, июнь -5 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
85 | Контроль высокий | Контроль c высокой концентрацией биохимических аналитов, для экспресс анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500i , установленного у заказчика. Количество в упаковке - не менее 6 бут/уп | уп | 5 | 54458 | 272290 | DDP пункт назначения | март- 1 упаковка, апрель - 1 упаковка, июнь -1 упаковка, август-1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
86 | Контроль низкий | Контроль c низкой концентрацией биохимических аналитов, для экспресс анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500i, установленного у заказчика. Количество в упаковке - не менее 6 бут/уп | уп | 5 | 54458 | 272290 | DDP пункт назначения | март- 1 упаковка, апрель - 1 упаковка, июнь -1 упаковка, август-1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
87 | Пробирки 0,5 мл | Одноразовые пластиковые пробирки для сыворотки или плазмы, для экспресс анализатора FUJI DRI-CHEM NX 500i, объем не менее 0,5 мл, в упаковке не менее 500 шт. | уп | 10 | 83041 | 830410 | DDP пункт назначения | март- 2 упаковка, апрель - 2 упаковка, июнь -2 упаковка, август-2 упаковка, ноябрь- 2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Набор реагентов и расходных для анализатора Alinity I |  |  |  |  | 0
88 | НBsAg качественный II реагент (Alinity I HBsAg Qualitative II Reagent Kit) (1-уп по 200 тестов.)8Р1022 | Тест Alinity i HBsAg Qualitative II является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека, включая образцы, забранные посмертно (после остановки сердца) на анализаторе Alinity i. Тест Alinity i HBsAg Qualitative II предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HBV и в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HBV реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Микрочастицы: Микрочастицы, сенсибилизированные анти-HBs (мышиными, моноклональными, IgM, IgG), в MES-буфере с протеиновым (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизатором. Минимальная концентрация: 0.08% твердого вещества. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 95. Конъюгат: Акридин-меченый конъюгат антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови, фетальная бычья сыворотка, козьи IgG, мышиные IgG) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0.35 μg/mL. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Вспомогательный промывочный буфер: Дополнительный промывающий буфер с MES-буфером. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Воспроизводимость: Исследование проводилось с использованием 3 серий НBsAg качественный II Реагентов (Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit), 3 серий НBsAg качественный II Калибраторов (Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators) и 3 серий НBsAg качественный II Контрольных материалов (Alinity i HBsAg Qualitative II Controls) (или коммерческих контролей) на 1 анализаторе. Два контроля и 3 панели плазмы крови человека были протестированы не менее чем в 2 повторах 2 раза в день в течение 20 дней. Чувствительность: Всего в тесте Alinity i HBsAg Qualitative II и ARCHITECT HBsAg Qualitative II оценивалось 496 образцов следующих категорий: генотипы HBV (A-F, H), инфекция HBV в острой стадии, инфекция HBV в хронической стадии, образцы с известной высокой концентрацией аналита, образцы с известной низкой концентрацией аналита, образцы, положительные на HBsAg, с иными параметрами, а также панель с мутантным HBsAg. Общая чувствительность теста Alinity i HBsAg Qualitative II составила 100% (496/496) при двухстороннем 95%-м доверительном интервале 99.26 – 100.00%. Общая чувствительность теста ARCHITECT HBsAg Qualitative II составила 99.80% (495/496) при двустороннем 95%-м доверительном интервале 98.88 – 99.99%. Определение мутантных форм HBsAg: Панель из 68 образцов включала 2 контроля с рекомбинантным диким типом и 65 образцов с различными рекомбинантными мутантными формами HBsAg. Один механизм возникновения мутаций был типичен для 2 образцов в панели; мутант 113 (JPA) и мутант 104 обладали общим механизм возникновения мутаций. Все мутантные образцы содержали рекомбинантный антиген с амино-последовательностями, представляющими нативные мутанты поверхностного антигена гепатита B. 57 из 66 рекомбинантных мутантных образцов имели замены или вставки в области 120 – 145 аа детерминанты "a". Панель включала 30 образцов с 1 заменой, 12 образцов с 2 заменами, 21 образец с 3 - 12 заменами, а также 5 образцов со вставками за областью 122 или 123 aa поверхностного антигена. Все образцы разводились в рекальцинированной отрицательной плазме крови человека до низкореактивных уровней S/CO по результатам теста ARCHITECT HBsAg Qual II. Данная мутантная панель включала 13 мутантов HBsAg с мутациями Thr-123-Ala и/или Gly-145-Arg. Аналитическая чувствительность: Аналитическая чувствительность была оценена с использованием серийных разведений 2-го Международного стандарта ВОЗ (2003) для HBsAg, подтип adw2, генотип A (код NIBSC: 00/588). Концентрации разведений находились в диапазоне 5 - 40 mIU/mL. В качестве дилюента использовалась рекальцинированная плазма крови человека. Разведения исследовались 3 сериями реагента на 1 анализаторе Alinity i. Аналитическая чувствительность находилась в диапазоне 19.93 - 20.87 mIU/mL для всех 3 серий. Сероконверсионная чувствительность: Сероконверсионная чувствительность была определена по результатам исследования 32 коммерческих сероконверсионных панелей на системе Alinity i с использованием тестов HBsAg Qualitative II и HBsAg Qualitative II Confirmatory. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 36 | 140209.04 | 5047525.44 | DDP пункт назначения | март- 3 упаковка, апрель - 5 упаковка, май-5 упаковка, июнь -5 упаковка, июль- 5 упаковка, август-5 упаковка, сентябрь-5 упаковка ноябрь- 3 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
89 | НBsAg качественный, Калибраторы (Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators) 8Р1001 | Калибраторы НBsAg качественный II Калибраторы (Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators) предназначаются для калибровки анализатора Alinity i при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием НBsAg качественный II Реагентов (Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit) и НBsAg качественный II Подтверждающих Реагентов (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent Kit). Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизаторами. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Калибратор 1 и калибратор 2 используются в тестах Alinity i HBsAg Qualitative II и HBsAg Qualitative II Confirmatory для оценки валидности калибровки и расчета порогового значения теста. Калибратор 2 используется в тесте Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory для расчета % нейтрализации. Стабильность калибровки должна быть длительной, и калибровка должна требоваться только в том случае, если партия изменяется для каждого параметра. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 30 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 2 | 83938.95 | 167877.9 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
90 | НBsAg качественный II Контрольные материалы (Alinity i HBsAg Qualitative II Controls) 8Р1010 | Контроли НBsAg качественный II Контрольные материалы (Alinity I HBsAg Qualitative II Controls) предназначаются для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений в рабочих характеристиках анализатора Alinity i при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием НBsAg качественный II Реагентов (Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit) и НBsAg качественный II Подтверждающих Реагентов (Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent Kit. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Положительный контроль содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad/ay) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми (альбумин сыворотки бычьей крови) стабилизаторами. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 4 | 83938.95 | 335755.8 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
91 | Анти-НСV Реагенты 200, (Alinity I Anti-HCV Reagent Kit) (1 уп по 200 тестов) 8Р0622 | Тест с использованием Анти-НСV Реагенты (Alinity i Anti-HCV Reagent Kit) является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека, включая образцы, забранные посмертно (после остановки сердца) на анализаторе Alinity i. Тест с использованием Анти-НСV Реагенты (Alinity i Anti-HCV Reagent Kit) применяется в качестве вспомогательного средства диагностики гепатита C и в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи вируса гепатита C (HCV) реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Микрочастицы: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинантный), в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0.14% твердого вещества. Консерванты: противомикробные препараты. Конъюгат: акридин-меченый конъюгат мышиных антител к IgG/IgM человека в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 ng/mL/(IgM) 0.8 ng/mL. Консерванты: противомикробные препараты. Разбавитель теста: TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консерванты: противомикробные препараты. Воспроизводимость: Исследование проводилось с использованием 3 серий Анти-НСV Реагентов (Alinity i Anti-HCV Reagent Kit), 3 серий Анти-НСV Калибратора (Alinity i Anti-HCV Calibrator) и 3 серий Анти-НСV Контрольных материалов (Alinity i Anti-HCV Controls) на 1 анализаторе. Два контроля и 3 панели плазмы крови человека были протестированы не менее чем в 2 повторах 2 раза в день в течение 20 дней. Чувствительность: была проведена оценка 459 подтвержденных положительных образцов в тесте Alinity i Anti-HCV и коммерческом тесте на анти-HCV. По результатам данного исследования общая чувствительность составила 100.00% (459 /459) при 95%-м доверительном интервале 99.20 – 100.00%. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 33 | 436500 | 14404500 | DDP пункт назначения | март- 3 упаковка, апрель - 4 упаковка, май-5 упаковка, июнь -4 упаковка, июль- 5 упаковка, август-4 упаковка, сентябрь-5 упаковка ноябрь- 3 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
92 | Анти-НСV Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator)8Р0601 | Калибраторы Анти-НСV Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator) предназначается для калибровки анализатора Alinity i при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Калибратор 1 содержит рекальцинированную плазму человека (инактивированную); реактивную на анти-HCV. Консервант: азид натрия. Стабильность калибровки должна быть длительной, и калибровка должна требоваться только в том случае, если партия изменяется для каждого параметра. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 30 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 2 | 59067.18 | 118134.36 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
93 | Анти-НСV Контрольные материалы (Alinity i Anti-HCV Controls)8Р0610 | Контроли Анти-НСV Контрольные материалы (Alinity i Anti-HCV Controls) предназначаются для проверки калибровки анализатора Alinity i при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Контроль отрицательный содержит рекальцинированную плазму человека (инактивированную). Контроль положительный содержит рекальцинированную плазму человека (инактивированную) и реактивен на анти-HCV. Консервант: азид натрия. Контроли имеют следующие диапазоны S/CO: Контроль отрицательный: натуральный, диапазон контроля S/CO ≤ 0,60. Контроль положительный: голубой, диапазон контроля S/CO 1,71 - 5,13. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 4 | 83938.95 | 335755.8 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
94 | ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагенты 200(Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit) (1 уп по 200 тестов) 8Р0722 | Тест с использованием ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагенты (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit) является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца) на анализаторе Alinity i. Тест с использованием ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагенты (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit) применяется в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HIV-1/HIV-2, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HIV‑1/HIV-2 реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Результат Alinity i HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, реактивность на какой из перечисленных маркеров выявлена: антиген HIV p24, антитела к HIV-1 или антитела к HIV-2. Микрочастицы: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом HIV p24 (мышиным, моноклональным) в физиологическом растворе с TRIS-буфером. Минимальная концентрация: 0.07% твердого вещества. Консервант: азид натрия. Конъюгат: Акридин-меченый конъюгат антигена HIV-1 (рекомбинантного), акридин-меченый конъюгат синтетических пептидов HIV-1/HIV-2 и акридин-меченый конъюгат антитела HIV p24 (мышиного, моноклонального) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и сурфактантными стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0.05 μg/mL. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: Дилюент теста HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS-буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: было проведено исследование с использованием 3 серий ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагентов (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit), 3 серий ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратора (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator) и 3 серий ВИЧ Аг/Ат Комбо Контрольных материалов (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls) на 1 анализаторе. Четыре контроля и 12 панелей плазмы крови человека были протестированы не менее чем в 2 повторах 2 раза в день в течение 20 дней. Чувствительность: всего было исследовано 635 образцов, положительных на HIV-1 группы M (включая подтипы), циркулирующие рекомбинантные формы HIV-1 (ЦРФ), уникальные рекомбинантные формы HIV-1 (УРФ), HIV-1 группы O и антитела к HIV-2 с использованием теста Alinity i HIV Ag/Ab Combo и коммерческого теста на HIV Ag/Ab. Чувствительность 100%. Специфичность: всего было исследовано 5340 образцов доноров крови и 213 образцов госпитализированных пациентов при помощи теста Alinity i HIV Ag/Ab Combo. Специфичность для доноров крови – сыворотка крови 99.89%, для для доноров крови – плазма крови 99.96%. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 30 | 174600 | 5238000 | DDP пункт назначения | март- 5 упаковка, апрель - 4 упаковка, май-4 упаковка, июнь -5 упаковка, июль- 4 упаковка, август-4 упаковка, сентябрь-4 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
95 | ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator)8Р0701 | Калибраторы ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator) предназначается для калибровки анализатора Alinity i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека тип 1 и/или тип 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Дополнительную информацию см. в инструкции по применению к ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагентам (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit) и Руководстве по эксплуатации Alinity ci-series. Калибратор 1 содержит очищенный вирусный лизат HIV, подготовленный в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Калибратор ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator) может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) размещения документов по поставке товара неисполненным. Консервант: азид натрия. Стабильность калибровки должна быть длительной, и калибровка должна требоваться только в том случае, если партия изменяется для каждого параметра. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 30 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть: лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий. | уп | 2 | 83938.95 | 167877.9 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, август-1 упаковка | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
96 | ВИЧ Аг/Ат Комбо Контрольные материалы (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls) 8Р0710 | Контроли ВИЧ Аг/Ат Комбо Контрольные материалы (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls) предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений в рабочих характеристиках анализатора Alinity i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Контроль отрицательный, контроль 1 положительный, контроль 2 положительный подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2. Контроль 3 положительный является очищенным вирусным лизатом HIV, подготовленным в TRIS-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консерванты для отрицательного контроля, положительного контроля 1 и положительного контроля 2: азид натрия и противомикробный препарат. Консервант для положительного контроля 3: азид натрия. Контроль отрицательный S/CO 0.00-0.50. Контроль 1 положительный S/CO 1.20-11.50. Контроль 2 положительный S/CO 1.52-8.30. Контроль 3 положительный S/CO 1.87-4.59. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 4 | 83938.95 | 335755.8 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
97 | Сифилис Трепонема Реагенты 200 (Alinity i Syphilis TP Reagent Kit) (1 уп по 200 тестов) 7Р6022 | Тест с использованием Syphilis TP Реагенты (Alinity i Syphilis TP Reagent Kit) является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека, включая образцы, забранные посмертно (после остановки сердца) на анализаторе Alinity i. Тест с использованием Syphilis TP Реагенты (Alinity i Syphilis TP Reagent Kit) применяется в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции сифилиса и в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции Treponema pallidum реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Микрочастицы: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном TP (E. coli, рекомбинантный), в HEPES-буфере с детергентом. Минимальная концентрация: 0.08% твердого вещества. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Конъюгат: акридин-меченый конъюгат мышиных антител к IgG/IgM человека в MES-буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: (анти-IgG) 26.6 ng/mL / (анти-IgM) 1.34 ng/mL. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Разбавитель теста: Syphilis TP Assay Diluent, содержащий MES-буфер с детергентом. Консерванты: ProClin 950 и другие противомикробные препараты. Воспроизводимость: было проведено исследование в соответствии с рекомендациями документа CLSI EP05-A2. Исследование проводилось с использованием 3 серий Syphilis TP Реагентов (Alinity i Syphilis TP Reagent Kit), 3 серий Syphilis TP Калибраторов (Alinity i Syphilis TP Calibrator), 3 серий Syphilis TP Контрольных материалов (Alinity i Syphilis TP Controls) на 1 анализаторе. Два контроля и 5 панелей рекальцинированной плазмы крови человека исследовались не менее чем в 2 повторах 2 раза в день в течение 20 дней. Специфичность: всего было исследовано 5119 образцов от доноров крови и 531 образцов от госпитализированных пациентов с использованием теста Alinity i Syphilis TP. Исследование проводилось с использованием 3 наборов Syphilis TP Реагентов (Alinity i Syphilis TP Reagent Kit) и 1 серии каждого Syphilis TP Калибратора (Alinity i Syphilis TP Calibrator) и Syphilis TP Контрольных материалов (Alinity i Syphilis TP Controls) на 4 анализаторах Alinity i. Специфичность для доноры сыворотки крови 99.70 – 99.99%, для доноров плазмы крови 99.79 – 100.00%. Чувствительность: при исследовании подтвержденных истинно положительных образцов тест Alinity i Syphilis TP продемонстрировал чувствительность 100.00%. Было исследовано 412 положительных на сифилис образцов с использованием 3 наборов Syphilis TP Реагентов (Alinity i Syphilis TP Reagent Kit) и 1 серии каждого Syphilis TP Калибраторов (Alinity i Syphilis TP Calibrator) и Syphilis TP Контрольных материалов (Alinity i Syphilis TP Controls) на 2 анализаторах Alinity i. Образцы исследовались в одном повторе. Те же 412 положительных на сифилис образцов были исследованы с использованием коммерческого теста на сифилис и продемонстрировали чувствительность 100.00%. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 30 | 279360 | 8380800 | DDP пункт назначения | март- 5 упаковка, апрель - 4 упаковка, май-4 упаковка, июнь -5 упаковка, июль- 4 упаковка, август-4 упаковка, сентябрь-4 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
98 | Сифилис Трепонема Калибраторы (Alinity I Syphilis TP Calibrators) 7Р6001 | Калибраторы Syphilis TP Калибратор (Alinity i Syphilis TP Calibrator) предназначен для калибровки анализатора Alinity i при качественном определении антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека. Калибратор 1 подготовлен в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной); реактивен на анти-TP. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. | уп | 2 | 83938.95 | 167877.9 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
99 | Сифилис Трепонема Контрольные материалы (Alinity i Syphilis TP Controls) 7Р6010 | Контроли Syphilis TP Контрольные материалы (Alinity i Syphilis TP Controls) предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических отклонений в рабочих характеристиках анализатора Alinity i при качественном определении антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека. Контроль отрицательный подготовлен в рекальцинированной плазме крови человека. Контроль положительный подготовлен в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной); реактивным на анти-TP. Консерванты: азид натрия и противомикробные. | уп | 4 | 83938.95 | 335755.8 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
100 | Раствор пре-триггера (Pre-Trigger Solution) - 4 x 975 мл. 6Р1265 | Раствор пре-триггера (флакон объемом 1 L): Раствор пероксида водорода (1.32% масса/объем), который используется для отделения акридинового красителя от конъюгата, связанного с комплексом микрочастиц. Этот процесс подготавливает акридиновый краситель к добавлению раствора триггера. Раствор пре-триггера светочувствителен, хранится при температуре от 2 до 8°C и остается стабильным на борту анализатора в течение 28 дней. | уп | 2 | 33418.44 | 66836.88 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
101 | Раствор триггера (Trigger Solution) - 4 x 975 мл.6Р1160 | Раствор триггера (флакон объемом 1 L): Раствор гидроксида натрия (0.35N), который используется для запуска хемилюминесцентной реакции, обеспечивающей конечное считывание. Данный раствор хранится при температуре от 2 до 30°C и остается стабильным на борту анализатора до 28 дней. Некоторые тесты имеют более короткий период стабильности на борту анализатора. | уп | 5 | 73838.34 | 369191.7 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -2 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
102 | Кондиционирующий раствор для игл (Probe Conditioning Solution) - 2 x 50 тестов1R5840 | Кондиционирующий раствор для игл представляет собой раствор на основе рекальцинированной плазмы крови человека. В ходе выполнения некоторых процедур технического обслуживания использование данного раствора требуется после очистки пипеттора иглы образца для кондиционирования иглы с последующим предотвращением неспецифического связывания аналитов внутри иглы. Данный раствор хранится при температуре от 2°C до 8°C и остается стабильным на борту системы 52 дней. | уп | 1 | 166323.96 | 166323.96 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
103 | Реакционные ячейки, 4000 шт./уп. (Reaction Vessels)6P1401 | Реакционные ячейки представляют собой одноразовые контейнеры, в которых протекает реакция хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах (CMIA). хранятся насыпью в бункере и автоматически выгружаются в реакционный трек при необходимости. На борту может храниться до 1000 РЯ. Оператор может в любое время пополнять запас РЯ системы. | уп | 15 | 87968.54 | 1319528.1 | DDP пункт назначения | март- 5 упаковка, апрель - 5 упаковка, май-5 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
104 | Alinity ci-series Sample Cups200 1P3801 | Чашечки для образцов представляют собой одноразовые контейнеры объемом 1400 μL для хранения образцов. Мерные риски (125 μL, 500 μL и 1400 μL) обеспечивают точность пипетирования. Чтобы облегчить идентификацию образцов, чашечки для образцов можно поместить в маркированные штрихкодами пробирки для образцов. | уп | 3 | 44380.53 | 133141.59 | DDP пункт назначения | май -2 упаковка, август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
105 | Alinity ci-series Calibrator/Control Replacement Caps4R1001 | Заменяемые крышки для калибратора/контроля Alinity ci-series Calibrator/Control Replacement Caps: заменяют оригинальные крышки флаконов с калибратором и контролем, которые загружаются в систему управления реагентами и образцами для проведения калибровки и тестирования контролей. Заменяемая крышка герметично закрывает флакон для предотвращения протечек, когда флакон извлекается из системы и помещается на хранение в холодильник. | уп | 2 | 43650 | 87300 | DDP пункт назначения | август-2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
106 | Иглы пипеттора (Pipettor Probes) - 2 шт. в коробке 3R9601 | Пипеттор образца – детектирует, аспирирует, переносит и дозирует образцы в Реакционные ячейки реакционного трека и трека пробоподготовки. Также переносит обработанные образцы из трека пробоподготовки в реакционный трек по завершении периода инкубации. | уп | 1 | 427770 | 427770 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
107 | Датчик уровня, рабочий раствор (Level Sensor, Bulk Solution) – 1 шт.4S6802 | Датчик уровня для рабочего раствора на иммунохемилюминесцентный анализатор Alinity I | уп | 1 | 646020 | 646020 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
108 | Датчик уровня, разведенный промывающий раствор (Level Sensor, Diluted Wash Buffer) -1 шт.4S6902 | Датчик уровня для разведенного промывающего буфера на иммунохемилюминесцентный анализатор Alinity I | уп | 1 | 820620 | 820620 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
109 | Перегородка, промывочная чашечка (Baffle, Wash Cup) - 3 (3 шт. в пакете)4S6202 | Перегородка промывочной чашечки на иммунохемилюминесцентный анализатор Alinity I | уп | 1 | 108636.12 | 108636.12 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
110 | Игла для промывочной зоны (Wash Zone Probe) - 7 8C9436 | Игла для промывочной зоны на иммунохемилюминесцентный анализатор Alinity I | уп | 1 | 60891.75 | 60891.75 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
111 | Крышки запасные Alinity Reagent Replacement Caps 4R4701 заменяемые крышки для образцов | Крышки запасные Alinity Reagent Replacement Caps заменяемые крышки для образцов | уп | 1 | 27737.83 | 27737.83 | DDP пункт назначения | август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
112 | Концентрированный промывающий буфер (Alinity i-series Concentrated Wash Buffer)6P1368 | Концентрированный промывающий буфер (флакон объемом 2L): забуференный фосфатом физиологический раствор с противомикробными препаратами. Данный раствор разводится системой в соотношении 1:10 и подается к блокам пипетторов образцов и реагентов, а также к промывочным зонам, в ходе выполнения анализа. Данный раствор хранится при температуре от 15°C до 30°C и остается стабильным на борту системы 30 дней. | уп | 40 | 32641.47 | 1305658.8 | DDP пункт назначения | март- 5 упаковка, апрель - 10 упаковка, июнь -10 упаковка, август-10 упаковка, ноябрь- 5 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
113 | Анти-HBc II Реагенты 200(Alinity i Anti-HBc II Reagent Kit), для анализатора Alinity i, | Тест с использованием Анти-HBc II Реагенты (Alinity i Anti-HBc II Reagent Kit) является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита B (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе Alinity i. Тест с использованием Анти-HBc II Реагенты (Alinity i Anti-HBc II Reagent Kit) предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики гепатита B и в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи вируса гепатита B (HBV) реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. В тесте Alinity i Anti-HBc II для определения анти-HBc используются микрочастицы, сенсибилизированные рекомбинантным ядерным антигеном вируса гепатита В (rHBcAg). Выявленные анти-HBc могут использоваться в качестве индикатора текущей или перенесенной инфекции HBV. Анти-HBc выявляется в сыворотке крови вскоре после обнаружения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) при острых инфекциях HBV. Анти-HBc продолжают обнаруживаться после исчезновения HBsAg и до появления выявляемых антител к HBsAg (анти-HBs). При отсутствии информации о других маркерах HBV можно считать, что человек с определяемыми уровнями анти-HBc может быть активно инфицирован HBV, или что инфекция разрешилась, при этом у пациента выработался иммунитет.8 Анти-HBc могут быть единственным серологическим маркером инфекции HBV и потенциально инфицированной крови. Тест с использованием Анти-HBc II Реагенты (Alinity i Anti-HBc II Reagent Kit может использоваться для качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита в сыворотке и плазме крови человека, забранных посмертно (после остановки сердца), на анализаторе Alinity i. Тест является двухступенчатым иммуноанализом для качественного определения анти-HBc в сыворотке и плазме крови человека на основе технологии хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах (CMIA). 4 компонента изделия представлены в виде комплекта из двух картриджей. Для выполнения теста необходимо использовать оба картриджа. В набор реагентов входят 2 комплекта картриджей. Набор реагентов Анти-HBc II Реагенты (Alinity i Anti-HBc II Reagent Kit) должен храниться в холодильнике при температуре 2 - 8°C. Микрочастицы, сенсибилизированные ядерным антигеном вируса гепатита В (E.coli, рекомбинантным) в TRIS буфере. Минимальная концентрация: 0.08% твердого вещества. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Конъюгат акридин-меченых мышиных антител к иммуноглобулинам человека в MES буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0.04 μg/mL. Консерванты: алкил парабен натрия и азид натрия. Дилюент теста: Мышиные протеиновые стабилизаторы в MOPSO буфере. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Дилюент образца: Восстановитель в MOPSO буфере. Специфичность. Доноры крови – сыворотка крови: 99.92%. Доноры крови – плазма крови: 99.84%. Доноры, общее: 99,88%. Чувствительность составляет 100,00% (408/408) при 95% доверительном интервале: 99.10% - 100% и ожидаемой чувствительности 100%. Аналитическая чувствительность была оценена с использованием 1-го Международного стандарта ВОЗ для антител к ядерному антигену вируса гепатита B (анти-HBc) в плазме крови человека (код NIBSC: 95/522). Концентрации разведений находились в диапазоне 1.00 - 0.05 IU/mL. Разведения исследовались 3 сериями реагента на 1 анализаторе. Результаты аналитической чувствительности в тесте Alinity i Anti-HBc II находились в диапазоне 0.54 - 0.56 IU/mL. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. | уп | 50 | 140209.04 | 7010452 | DDP пункт назначения | март- 5 упаковка, апрель - 5 упаковка, май-5 упаковка, июнь -5 упаковка, июль- 5 упаковка, август-5 упаковка, сентябрь-7 упаковка, октябрь-7 упаковка, ноябрь- 6 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
114 | Анти-HBc II Калибратор (Alinity i Anti-HBc II Calibrator), для анализатора Alinity i, | Анти-HBc II Калибратор (Alinity i Anti-HBc II Calibrator) предназначен для калибровки анализатора Alinity i при качественном определении антител к ядерному антигену вируса гепатита B (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека. Калибратор 1 содержит рекальцинированную плазму крови человека и красители. Калибратор реактивен на анти-HBc. Калибратор может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Стабильность калибровки должна быть длительной, и калибровка должна требоваться только в том случае, если партия изменяется для каждого параметра. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 30 дней калибровка реагентов не требуется. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. | уп | 2 | 59067.18 | 118134.36 | DDP пункт назначения | май -1 упаковка, август-1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
115 | Анти-HBc II Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc II Controls), для анализатора Alinity i, | Анти-HBc II Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc II Controls) предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических погрешностей в рабочих характеристиках анализатора Alinity i при качественном определении антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека, имеет натуральный цвет, с диапазоном S/CO от 0,00 до 0,80. Положительный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека и краситель голубого цвета (кислотный голубой) и реактивен на анти-HBc и имеет диапазон S/CO от 1,50 до 3,96. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Контроли могут использоваться непосредственно после извлечения из места хранения с соответствующей температурой (2 - 8°C). | уп | 4 | 83938.95 | 335755.8 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
116 | Анти-HBs Реагенты 200, (Alinity i Anti-HBs Reagent Kit), для анализатора Alinity i | Тест с использованием Anti-HBs Реагенты является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Тест Alinity i Anti-HBs определяет концентрацию антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Тесты на анти-HBs часто применяются для мониторинга эффективности вакцинации против вируса гепатита B. Было доказано, что присутствие анти-HBs играет важную роль в защите против инфекции вируса гепатита B (HBV). Многочисленные исследования продемонстрировали эффективность вакцинации против вируса гепатита B в стимуляции иммунной системы; при подобной вакцинации продуцируются антитела к HBs, что препятствует инфекции HBV. Тесты на анти-HBs также используются при мониторинге выздоровления и восстановления пациентов, перенесших инфекцию вируса гепатита B. Присутствие анти-HBs после острой инфекции HBV и отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) может указывать на разрешение заболевания. Выявление анти-HBs у бессимптомных пациентов может свидетельствовать о ранее перенесенной инфекции HBV. Набор реагентов Anti-HBs Реагенты необходимо хранить при температуре 2 - 8°C.Микрочастицы: Микрочастицы, сенсибилизированные поверхностным антигеном вируса гепатита B (подтипы ad и ay) (E. coli рекомбинантная ДНК, экспрессированная в мышиных клетках) в TRIS-буфере с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0.08% твердого вещества. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Конъюгат: Меченый акридином конъюгат поверхностного антигена вируса гепатита В (подтипы ad и ay) (E. Coli рекомбинантная ДНК, экспрессированная в мышиных клетках) в MES-буфере с протеиновыми (плазма крови быка и человека) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0.13 μg/mL. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Рекомендуемые требования по контролю качества теста Alinity I Anti-HBs заключаются в тестировании по одному контролю всех уровней каждые 24 часа, то есть каждые сутки эксплуатации. Специфичность составила для доноров крови – сыворотка крови 99,51%, для доноров крови – плазма крови 100%, для доноров 99,76%. Чувствительность: Чувствительность составила 100%. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. | уп | 18 | 235710 | 4242780 | DDP пункт назначения | март- 3 упаковка, апрель - 2 упаковка, май-2 упаковка, июнь -2 упаковка, июль- 3 упаковка, август-2 упаковка, сентябрь-2 упаковка, октябрь-2 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
117 | Анти-HBs Калибратор (Alinity i Anti-HBs Calibrators), для анализатора Alinity i, | Анти-HBs Калибраторы (Alinity i Anti-HBs Calibrators) предназначены для калибровки анализатора Alinity i при количественном определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Калибратор A подготовлен в рекальцинированной плазме кровичеловека и не реактивен на анти-HBs. Калибраторы от B до F подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека и реактивны на анти-HBs. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Калибраторы изготовлены методом разведения и протестированы на соответствие внутренним стандартам. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 30 дней калибровка реагентов не требуется. Может потребоваться повторная калибровка теста после процедуры технического обслуживания основных частей системы или ее компонентов или после проведения сервисных процедур. Калибратор может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). | уп | 1 | 59067.18 | 59067.18 | DDP пункт назначения | май -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
118 | Анти-HBs Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBs Controls), для анализатора Alinity i | Анти-HBs Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBs Controls) предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления систематических аналитических погрешностей в рабочих характеристиках анализатора Alinity i (реагентов, калибраторов и прибора) при количественном определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке или плазме крови человека. Отрицательный контроль подготовлен в рекальцинированной плазме крови человека и не реактивен на анти-HBs. Положительные контроли 1 и 2 подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека и реактивны на анти-HBs. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Контроли имеют следующие концентрации: отрицательный контроль имеет натуральный цвет, с диапазоном mIU/mL или IU/L 0 до 2. Первый положительный контроль имеет голубой цвет (кислотный голубой) с диапазоном mIU/mL или IU/L от 10 до 20 и концентрацией mIU/mL или IU/L 15. Второй положительный контроль имеет красный цвет с диапазоном mIU/mL или IU/L от 59,2 до 100,8 и концентрацией mIU/mL или IU/L 80. Контроли могут использоваться непосредственно после извлечения из места хранения с соответствующей температурой (2 - 8°C). | уп | 4 | 83938.95 | 335755.8 | DDP пункт назначения | май-1 упаковка, июль -1 упаковка, сентябрь -1 упаковка, ноябрь -1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Прочие |  |  |  |  | 0
119 | Перекись водорода 27,5%-500 | Раствор перекись водорода 27,5%-500 это состав моющего раствора для предстерилизационной очистки. | фл | 100 | 2000 | 200000 | DDP пункт назначения | март- 10 флакон , апрель - 10 флакон , май-10 флакон, июнь -10 флакон ,июль-10 флакон, август-10 флакон , сентябрь-10 флакон, октябрь-10 флакон, ноябрь- 10 флакон, декабрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
120 | Перекись водорода6%-400 | Раствор перекись водорода 6%-400,0 для обеззараживания изделия медицинского назначения. | фл | 100 | 1000 | 100000 | DDP пункт назначения | март- 10 флакон , апрель - 10 флакон , май-10 флакон, июнь -10 флакон ,июль-10 флакон, август-10 флакон , сентябрь-10 флакон, октябрь-10 флакон, ноябрь- 10 флакон, декабрь -10 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| Гемотологический анализатор BC-5000 |  |  |  |  | 0
121 | Изотонический разбавитель 20л | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 8 | 28800 | 230400 | DDP пункт назначения | май-2 канистр, июнь -2 канистр, июль- 2 канистр, август-2канистр. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
122 | Лизирующий реагент 500 мл | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Объем флакона не менее 500мл. | фл | 12 | 30900 | 370800 | DDP пункт назначения | май-3 флакон, июнь -3 флакон, июль-3флакон, , август-3 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
123 | Лизирующий реагент 100мл | Гемотологический реагент, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Объем флакона не менее 100мл | фл | 24 | 19900 | 477600 | DDP пункт назначения | май-4 флакон, июнь -4 флакон, , июль-4 флакон, , август-4 флакон, сентябрь- 4 флакон, ноябрь-4 флакон. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
124 | Чистящий раствор 17мл | Универсальный чистящий реагент , предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | шт | 24 | 2160 | 51840 | DDP пункт назначения | май-12 штук, август-12 штук. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
125 | Кровь контрольная 3*3мл | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. | набор | 8 | 65000 | 520000 | DDP пункт назначения | март - 1 упаковка , апрель -1 упаковка, май -1 упаковка, июнь -1 упаковка , июль-1 упаковка, август - 1 упаковка сентябрь -1 упаковка, ноябрь- 1 упаковка. | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 231125004.57
Члены комиссии:
Жаманкулова П.М.- заместитель директора по стратегическому развитию и экономической работе
Ажибаева Д.М.-провизор центра крови
Комекбаева Р.А.-и.о. заведующая ОЗК
Ильясова А.Б.- и.о. заведующая ОТК
Тимурұлы Е.-врач- эпидемиолог