## общая заявка
Приложение № 1
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Запаиватель пластиковых магистралей стационарный | Устройство для запаивания полимерных магистралей: Устройство, работающее от сети переменного тока либо от аккумулятора, предназначенное для формирования герметичного и стерильного запаивания полимерных магистралей при заготовке крови и ее компонентов (например, трубок полимерных контейнеров с компонентами крови, систем плазмафереза) методом резки и сварки. Может использоваться в стационарных условиях, в медицинских транспортных средствах, в полевых условиях. Технические характеристики: Диаметр запаиваемой магистрали, мм от3.0 до 6,5 Время запаивания магистралей, с, не более 4.5 Тип аппарата: стационарный и переносной Запаивание: стерильное и герметичное Вид запаивающего устройства: выносная головка Принцип работы: разогрев магистрали токами высокой частоты и формирование шва Частота электромагнитной энергии: 40,68 МГц Потребляемая мощность: в режиме ожидания ВА, не более 15 в режиме запаивания ВА, не более 400. Наличие: индикатор питания, регулятор выходной мощности, индикатор подачи ВЧ энергии на выносной запаивающей головки. Габариты, (ШхВхГ): Электронного блока, мм не более: 180х145х300 выносной запаивающей головки, мм не более (в сжатом состоянии): 220х35х60; выносной запаивающей головки, мм не более (в раскрытом состоянии): 220х35х105. Масса, кг: электронного блока, кг не более: 7,5; выносной запаивающей головки, кг не более: 0,5. Комплект поставки: 1. Электронный блок запаивателя 1шт; 2. Выносная запаивающая головка 1шт; 3. Соединительный ВЧ-кабель 1шт; 4. Кабель электропитания сетевой 1шт; 5. Паспорт 1шт; 6. Руководство по эксплуатации 1шт. Соответствие требованиям ГОСТ 53420- 2009. | шт | 2 | 1093125 | 2186250 | DDP пункт назначения | 60 календарных дней | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 30%
| ИТОГО |  |  |  |  | 2186250
отк+окк